WL-III

智能微水测量仪

使

用

说

明

书

温馨提示

尊敬的智能微水测量仪用户：

如果您是第一次使用本产品，敬请注意以下事项：

- 测量开始，首先全部打开面板上的流量阀，然后用仪测量管道上的针型阀调节流量。测量结束，则反之操作。

- 露点仪放置长时间不使用时，在测试管道和气室中会剩有部分空气，因此在第一次测试时，其中的高湿气体会影响其测试速度，因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快（3-5分钟）。

- 如果高温天气需做测量，我们建议尽量将测量时间安排在早晨温度较低时，因为较高的气温会影响测量的准确性。

☞ 参考标准：中华人民共和国电力行业标准 DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》

对测量环境温度与湿度的要求

- 环境温度：5℃~35℃（尽可能在10℃~30℃间测量）

- 相对湿度：不大于85%

谢谢合作！

武汉博宇电力设备有限公司

目  录

- 概述……………………………………………………3

- 测量原理………………………………………………3

1、技术特点……………………………………………3

2、技术参数……………………………………………4

- 仪器面板说明…………………………………………4

1、前面板………………………………………………4

2、后面板………………………………………………5

3、液晶屏………………………………………………5

- 测量方法………………………………………………6

1、连接SF6设备………………………………………6

2、检查电量……………………………………………6

3、开始测量……………………………………………6

4、存储数据……………………………………………6

5、测量其他设备………………………………………7

6、测量结束……………………………………………7

- 菜单操作………………………………………………7

1、保存数据……………………………………………7

2、查看记录……………………………………………8

3、删除记录……………………………………………8

4、参数设置……………………………………………8

- 注意事项………………………………………………9

- 质保证书………………………………………………9

# 一、概述

WL-III 智能微水测量仪是本公司最新开发的现代化、高水平、智能型测量仪器。该仪器无论从测量原理、自动化程度、使用的方便性而言都有着同类仪器无法比拟的先进性，特别是采用了欧洲标准技术，确保数据准确可靠。

WL-III 智能微水测量仪测量范围宽、响应时间快、测量周期短，显示直观，操作简便。该仪器适用的领域非常广泛，空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量，尤其适合于SF6气体的湿度测量，电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用，有着极高的性价比。

# 二、测量原理

# WL-III 智能微水测量仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室，水蒸汽被吸附到传感器的微孔中，使其容抗发生变化，传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号，通过微处理器加以处理，最后送到液晶屏上显示。

1、技术特点

★  快速测量：开机后无须预加热，快速达到露点饱和状态。

★   快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。

★   自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

★   数据存储：采用大容量设计，最多可存储60组测试数据。

★   显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、 时间及日期、电池电量等内容。

★   便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。

★   内置电源：内置可充电电池，一次充足可连续工作8小时。

2、技术参数

1、测量范围：-60℃  ~  +20℃（露点）

2、测量精度：±2℃ （-60℃  ~  -50℃）

±1℃ （-49℃  ~  +20℃）（工作范围）

3、测量时间：≤5分钟/点

4、采样流量：300ml/min±20%

5、显示方式：液晶显示器、全中文界面、带背光

6、电    源：交直两用，充电电池可连续工作8小时

7、检验方式：开机自校功能

8、整机重量：3.5kg

9、整机尺寸：长×宽×高=250mm×300mm×100mm

# 三、仪器面板说明

  - 前面板

注：同时按下两侧的支架调解按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板

3、液晶屏

# 四、测量方法

1、连接SF6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约20％，请关机充电后继续使用。

3、开始测量

首先全部打开面板上的流量阀，然后用仪测量管道上的针型阀调节流量，把流量调节到0.6L/M左右，开始测量SF6露点。

第一设备测量时间需要5~10分钟左右，其后每台设备需要3~5分钟。

4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

5、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，请不要关闭仪器电源，按照上面步骤继续测量下一台设备。

6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭露点仪电源。

# 五、菜单操作

在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图。

1、保存数据

在测量状态，通过长按“确定”键（2秒）可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。双击“左”键进入编号设置，设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。输入编号后，按“确定”键保存编号，再按“确定”键，（此时等待2秒完成保存数据并自动进入功能菜单）。按“返回”键可以返回到实时测量界面。

2、查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。显示时从最后一个被保存的数据开始。可以按“上”、“下”键翻看数据。

双击“左”键进入当前数据删除，按“确定”键，可删除当前数据。按“取消”键可以返回上一级，此时不删除数据。

3、删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，双击“左”键指向“确任”；确按“确定”键，可删除所有数据，按“取消”键可以返回上一页此时不删除数据。

4、参数设置

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，双击“左”键进入，按“上”、“下”键选择修改时间、自动延时开关机、声音、自动欠压开关机等，按“确定”键，进入修改时间页面。通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时间数值。输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

# 六、注意事项

♣   仪器应放置在安全位置，防止摔坏。避免剧烈震动。

♣   勿测有腐蚀性的气体。

♣   调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在0.5升/分钟左右。

♣   仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要10个小时以上。

七、质保证书

武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起一年，在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带生产的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将不负责任何修理费用：

  - 由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。

  - 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。

  - 由于运输或其他搬运过程中，处理不当而引起的损失。

附  录 ：(六氟化硫断路器含水量测量要求)

| 测 试 内 容 | 标准（μl/l, 20℃） |
| --- | --- |
| 六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前）应分别测量开断单元和支柱单元水份值。 | ≤150 |
| 交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。 | ≤150 |
| 运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。 | ≤200 |
| 运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。 | ≤300 |

六氟化硫断路器SF6气体微量水份曲线图

图：水份含量--温度曲线

- 交接试验时SF6气体允许含水量--温度曲线

- 断路器运行中SF6气体允许含水量--温度曲线

智能微水测量仪校准方法

仪器校准方法：首先长按“上键”或“下键”，大约3分钟等出现以上界面，再按左右键，选择要调试项目，通过上下键调节参数到标准值。

# Text boxes

液晶屏

支架

流量阀

支架调解按钮

流量计

开关

键盘

进气口

出气口

充电指示灯

RS232

AC220V

环境温度

电池电量

日期和时间

微水值

露点值

环境湿度

一   保存记录

二   查看记录

三   删除记录

四   参量设置

调试湿度

实测湿度

实测温度

调试温度